OBV-5100

低电压测试仪

使用说明书

武汉市欧睿科技有限公司

使用仪器注意事项

- 使用仪器前请首先将仪器可靠接地，以确保人身及仪器安全。

- 使用仪器前请检查输入电源是否为交流220V电源，否则会损坏仪器。

- 仪器在工作时内部有220V直流电流输出，请注意安全。

- 在使用内部直流电源控制开关分合闸的情况下，试验前请仔细检查控制接线，严禁短路，避免损坏机内直流电源或控制接点。

目  录

一、概述	3

二、技术参数	3

三、仪器特点	3

四、使用方法	3

4.1 低跳测试	4

4.1.1 低跳测试参数设置	4

4.2 合分闸时间测试	5

4.2.1 合分测试参数设置	5

4.3 快捷低跳测试	6

4.4 设置日期时间	6

4.5 仪器信息	7

五、成套性	7

六、售后服务	7

- 一、概述

在正常的直流电压下，断路器均能可靠地分、合闸。但当用电发生事故，或分、合闸直流电源容量降低较多或回路电缆截面过小时，电源电压的降低将使分、合闸线圈及接触器线圈不能正确动作。在多路断路器分、合闸时，更会如此。若线圈动作电压过低，就会误动作，或烧坏合闸线圈，因此要进行低电压分、合闸试验。

- 二、技术参数

环境温度        -10~40℃

环境湿度        ≤75%RH

输入电源        AC 220V±10%  50Hz ± 10%

内部电源        DC30~250V   20A （瞬时工作）

时    间        4000.0ms	分辨率：0.1ms

主机重量        4kg

- 三、仪器特点

- DC30～250V电压输出连续可调。

- 一路电压通道，一路电流通道，三路时间通道。

- 可同时测三路断口的固有分合闸时间、弹跳、同期以及线圈电流。

- 可按设置的步长和测试时间自动低跳测试。

- 可手动调节电压、任意时长手动低跳测试。

- 硬件、软件滤波，数据精确。

- 内置过热、过流保护。

- 自带热敏打印机，实时打印。

- 四、使用方法

注意：仪器在使用前，请务必先接好仪器接地线。

按图所示将断口线和控制线接到相应位置，注意夹接牢固，以免测试中途掉落。

※ 必须断开被测开关控制箱内的控制电源（通常是将控制箱内控制电源与控制母线相连的保险拔掉）！

断口接线图

内部电源接线图

开机，稍等片刻后，出现主界面。开机后如果液晶对比度太淡或太深，请使用和键调节。

主界面一共有6个选项，依次为【低跳】【测试】【手动】【时间】【信息】

【关于】。如图：

- 4.1 低跳测试

主界面下选择【低跳】菜单进入低跳测试界面。如图：

- 4.1.1 低跳测试参数设置

选择【设置】菜单进入“低跳设置”画面。如图：

通过【选择】键选择当前要更改的参数项，按【↑】【↓】修改，由

【确定】菜单保存当前参数并返回。然后选择不同菜单进行相应操作。

- 4.2 合分闸时间测试

主界面下选择【测试】，进行断路器的时间、弹跳、同期测试。如图：

- 4.2.1 合分测试参数设置

选择【设置】后，进入“测试设置”画面。如图：

此时，可通过【V-】【V+】修改测试电压，【T-】【T+】修改测试时长，由【确定】菜单保存当前参数，并返回。然后通过不同菜单进行相应操作。

以下是某合闸测试结果：

电流曲线

时间曲线

其中：A、B、C所对应的为该相时间曲线，另一条为电流曲线。

选择【查看】菜单可查看详细数据。如图：

选择【打印】菜单进行当前数据打印。

- 4.3 快捷低跳测试

主界面下选择【手动】，可进行快捷手动低跳测试。如下：

通过【V-】【V+】调节当前电压，由相应菜单进行快捷低跳测试。

- 4.4 设置日期时间

如果机内日期时间有误差，可在主界面下选择【时间】进入“日期时间设

置”画面调整。

按【←】【→】移动光标，按【↓】【↑】改变当前显示数值，按【确定】

更新修改后的时间。

- 4.5 仪器信息

在主界面下选择【信息】将显示出仪器相关信息，包括仪器编号等。方便了解仪器状况。

- 五、成套性

| 1 | OBV-5100 断路器动作电压测试仪主机 | 1台 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 测试线 | 1套 |  |
| 3 | 使用说明书 | 1份 |  |
| 4 | 出厂检验报告及合格证 | 1份 |  |

- 六、售后服务

产品从售出发票开具之日起，三包一年，终身维修。